实验六 纤维比电阻测定实验

- 实验目的

- 通过实验，熟悉纤维比电阻仪的结构原理和操作步骤；

- 掌握纤维比电阻的测试原理、方法标准和相关指标计算。

- 基础知识

大多数纺织材料的导电性较差，在纺织加工中容易产生静电，影响加工的顺利进行和产品质量，在一定条件下甚至会引爆并诱发火灾；在服用过程中产生的静电还会影响到使用舒适性和健康安全。

纺织材料静电性能的表征，通常采用如下指标：静电压、电荷量、电荷面密度、半衰期、比电阻指标。

比电阻指标有表面比电阻、体积比电阻、质量比电阻之分，通常用质量比电阻表示纤维的导电性质。用纤维比电阻仪测量纤维集合体在一定几何形状下的电阻值，再根据纤维集合体的填充系数，将其换算成体积比电阻和质量比电阻。

- 方法标准

GB/T14342-1993 合成纤维比电阻试验方法

本标准规定了合成短纤维比电阻的试验方法。

本标准适用于聚酯(涤纶)、聚酰胺(锦纶)、聚丙烯腈(腈纶)、聚丙烯(丙纶)和聚乙烯醇缩甲醛(维纶)等合成短纤维的比电阻测定。

- 仪器与设备

XR-1A纤维比电阻测试仪

- 实验步骤

1. 仪器预热：打开仪器主机和计算机电源，点击测试程序预热半小时。

2. 试样准备：在调湿平衡的样品中，随机称取15g纤维试样各二份。

3. 范围选择：根据试样电阻所在范围大小，合理选择“高阻”（图1）或“低阻”档。

4. 参数设置：点击“设置”，进入测试选项界面，对测试分区、纤维品种、密度进行参数设置，以及测试信息的录入（图2）。

5. 校零：将校准拨钮拨至“校零”，等待2~3秒，仪器自动校零（图3），再将拨钮拨至“校满”，等待2~3秒，仪器自动校满度（图4），将拨钮拨至“测试”。

6. 测试

（1）放电：将测试档选择拨钮拨至“放电”（图5）；

（2）装填试样：将试样均匀放入测试盒，压上压块，然后置于测试盒槽孔中；

（3）压紧试样：按“启动”按钮，仪器开始自动压缩试样，控制状态栏显示“压缩”（图6），压缩至压紧定位位置后，控制状态栏显示“给电”（图7）；

（4）加电测试：将测试档选择拨钮由“放电”拨至所选高或低阻档位，根据测试页面的控制状态栏提示（图9、图10），调整高、低阻测试拨钮的量程，使得“量程选择指示”栏显示数字在10~100之间（图8），待电阻显示数据稳定基本不变，按“启动”按钮确认电阻值输入计算机，或等待60秒后仪器自动数据采样确认电阻值输入计算机，压缩杆自动退回原位。

（5）测试结果：一次试验结束取出测试盒，并用镊子取出纤维试样和压块，将测试档选择拨钮置于“放电”位置，进行下一次试验直至完成所需试样量，根据需要记录保存或打印测试结果，修约至小数点后一位。

# Text boxes

图9                                            图10

图7                                            图8

图8                              图9                             图10

图5                                            图6

图3                                             图4

图1                                             图2